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FAALİYET AKIŞI:  
· Hastanın baş ve boyun bölgesinde metal eşya bulunmadığından (kolye, toka, küpe, takma diş vs.) emin olunmalıdır. 
· Kadın hastalarda hamilelik durumu sorgulanmalıdır, röntgen çekilen alanda hamile hastalar ve çocuklar beklememelidir. 
· Hastalara kurşun önlük ve tiroid koruyucu giydirilmelidir. 
· Hastanın cinsiyet, yaş ve kilosuna göre doz ayarlamaları yapılmalıdır. 
· Hastanın çene yapısına uygun rotasyon ekseni seçilmelidir. 
· Film tekrarından kaçınmak için çekim sırasında hastaya uygun pozisyon verilmelidir;  Çene desteği ve ısırtma çubuğu kullanılarak hastanın anteroposterior konumu ayarlanır. 
· Hastaya ısırtma çentiğini ısırması söylenir. 
· Hastanın sagittal düzlemi cihazın ortasında ve yere dik konumlandırılır. 
· Hastanın cihaz üzerindeki kolları tutarak, boyun bölgesinin gerilmesi için bir adımını öne atması söylenir. 
· Cihaz ve hasta pozisyonu ayarlandıktan sonra hastaya yutkunması ve dilini ağız tavanına değdirecek şekilde tutması istenir. 
· Radyografi sırasında tüpün ve filmin nasıl hareket edeceği hastaya anlatılır, yapılacak işlem boyunca hareket etmemesi konusunda uyarılır. 
· Radyolojik tetkiki yapan personel uygulama sırasında kurşun kaplı bariyerin arkasında durmalıdır. 
· Radyolojik tetkiki yapan personel çekim sırasında kameradan veya kurşun kaplı camın arkasından hastayı izlemeli, acil bir durumda ışınlama işlemine son vermelidir. 
· Görüntünün hasta adı kontrol edilerek arşive kaydedildiğinden emin olunmalıdır. 
· Yapılan işlemler sırasında çapraz enfeksiyon riskini engelleyici önlemler alınmalıdır. 
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