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1. AMAÇ ve KAPSAM

Ameliyathane ve kliniklerden steril olması için gelen malzemelerin, ısı hassasiyetine göre otoklav cihazı kullanım işlemini tanımlamaktır.

    Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu ve çalışanları kapsar.

2. SORUMLULAR

2.1. Enfeksiyon Kontrol Komitesi
2.2. Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi
2.3. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Hekimi
2.4. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli

3. FAALİYET AKIŞI
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	Kontrol Eden 
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	Kalite Yönetim Birimi 
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4. Sterilizatorii Bogaltma 5. Yiikii Kontrol Etme ve
1. Kapagi Ag diigmesine dokunun. 2. Sterilizatérii bosaltin. Onaylama

3. Kapat dii ine dolc . 1. Yikin temiz, kuru ve hasarsiz

FRonl Napet dagmesine; dotunin oldugundan emin olun.

2. Yik temiz ya da hasarsiz degilse,
yeniden paketlenmeli ve tekrar
sterilize edilmelidir.

UYARI = -
YANMA TEHLIKESI

Kap ve hazne sicak olabilir
ve yaniklara sebep olabilir.
Kapisi agikken, haznenin

indeki sicak yiizeylere
ﬁikkat edin.

UYARI
YANMA TEHLIKESI

Bosaltma isleminden hemen
sonra malzemeler gok

sicak olabilir. Malzemenin
sogumasini bekleyin veya
koruyucu eldiven giyin.

6. Sterilizasyon igleminin
Onaylanmasi

1

islem raporunu kontrol edin ve
imzalayin.
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1. Program Segin

Not! Program Seg mendiis(i
gor(ntilenmiyorsa, gériinene kadar Geri
digmesine dokunun.

1. Uygun programi segmek igin ilgili
digmeye dokunun.

4

B p——

St rogran -1

2. Sterilizatorii Yiikleyin

Not! Sterilizatér yiiklendikten sonra
program hemen baglatimalidir.

UYARI i
BULASMA RIiSKi

Yiik, sterilize edilmeden
6nce temizienmelidir.

Temiz olmayan yilk, steril
olmayan yiike ve bulasma
riskine neden olur.

1

Kapagi A¢ diigmesine dokunun.

14
e

Sterilizatori ylikleyin.

y\

=

Kapag! Kapat diigmesine dokunun.

3. Programi Baslatin

Not! Program parola korumali ise, ilgili alt

siradaki talimatlan uygulayin.

s

Programi baslat diigmesine
dokunun.

Siirdiir diigmesine dokunun.

Program bittiginde Sterilizatori
Bosgaltma bdlimiine gegin.

UYARI
YARALANMA RisKi

Basing gostergesindeki
kirmizi glhalm . lunan
de te asinct
el

Basing gostergesindeki
deger kirmiz: alanda ise,
ortami hemen terk edin ve
yerel servis teknisyenini
arayin.

Parola Korumali ise

1.

Programi baslat diigmesine
dokunun.

Kullanici adini ve parolay girin.
Oturum ag diigmesine dokunun.

g
Bogaltma béliimine gegin.

UYARI .
YARALANMA RisKi

Basing gésts indeki
kirmizi alanda bulunan
deger tehlikeli basinci

belirtir.

Basing gdstergesindeki
deger kirmizi alanda ise,
ortami hemen terk edin ve
yerel servis teknisyenini
arayin.





