1. AMAÇ

Fakültemiz MSÜ'de kullanılan steril örtü cerrahi ve medikal malzemelerin dekontaminasyon ve sterilizasyonunu tek bir merkezden yapmak için Merkezi Sterilizasyon Ünitesi’nin malzeme kabul şartlarını, sterilizasyon için yapılması gereken hazırlıkları, sterilizasyon şartlarını, paketleme, depolama ve dağıtım çalışma esaslarını açıklamaktır.

2. KAPSAM

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanlarını kapsar.

3. SORUMLULAR

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi çalışanları.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

MSÜ: Merkezi Sterilizasyon Ünitesi.

Antisepsi: Canlı doku üzerindeki mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin engellenmesidir.

Antiseptik: Canlı doku üzerindeki mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin engellenmesi için kullanılan kimyasal ürünlerdir.

Asepsi: Mikroorganizmaların korunmuş bir alana ulaşmalarının önlenmesi ve bunun devamlılığının sağlanmasına asepsi, bu amaçla yapılan işlemlerin tamamına da aseptik teknik denir.

Bakterisit: Bakterileri öldürme etkisi olan maddelerdir.

Bakteri Sporu: Bazı bakteriler tarafından oluşturulan, fiziksel ve kimyasal çevre etkenlerine karşı dirençli özel yapısal şekildir.

Biyolojik İndikatör: Sterilizasyon işleminde biyolojik ölümün gerçekleştiğini belirlemek için kullanılan, tercih edilen sterilizasyon yöntemine en dirençli bakteri sporlarını içeren test materyalidir.

Biyolojik Yük: Bir materyaldeki canlı mikroorganizma miktarını ifade eder.

CE Amblemi: Avrupa Birliği standartları içinde yer alan medikal alet yönergesine (Medical Device Directive, MDD) uygunluğu gösteren işaret. (Conformite Europeenne’nin kısaltması.)

Dezenfeksiyon: Cansız maddeler ve yüzeyler üzerinde bulunan mikroorganizmaların (bakteri sporları hariç) yok edilmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bakteri sporları ve miko bakterileri etkileme seviyelerine göre yüksek, orta ve düşük düzey dezenfeksiyon olarak 3 kategoride değerlendirilir.

Kontaminasyon: Cerrahi ve medikal malzemelerin, hastaya ait her tür sağlam veya açık doku, vücut sıvısı, kan vb ile kirlenmesidir.

Dekontaminasyon: Dezenfeksiyon/sterilizasyon öncesinde, fiziksel ve/veya kimyasal yöntemlerle bir yüzey veya malzemeden organik madde ve patojenleri uzaklaştırarak, güvenli hale getirme işlemidir.

Yüksek Düzey Dezenfeksiyon: Bakteri sporları dışındaki tüm mikroorganizmaları inaktive eden dezenfeksiyon şeklidir.

Orta Düzey Dezenfeksiyon: Bakteri sporlarına etki göstermeyen, fakat mikobakteri ve diğer mikroorganizmalara etkili olan dezenfeksiyon şeklidir.

Düşük Düzey Dezenfeksiyon: Bakteri sporu, mikobakteri ve zarfsız virüslere etkisiz olan, ancak bir kısım vejetatif mikroorganizmalar ve zarflı büyük virüslere etkili olan dezenfeksiyon şeklidir.

Anlık Sterilizasyon (Önceki tanım: Flash sterilizasyon): Dekontamine edilmiş, kurulanmış aletlerin hemen kullanımı için paketlenmeden buhar otoklavlarında özel bir program kullanılarak kısa sürede steril edilmesi işlemidir. Sterilize edilen aletin malzemenin en kısa zamanda sterilizatörden çıkarılması ve aseptik transfer ile steril alana ulaştırılmasıdır.

HEPA Filtre: (High Efficiency Particulate Air Filter): Yüksek etkinlikte partikül tutucu hava filtresi (% 99.97 etkinlikte >0.3µ büyüklükte).

Temizlik: Kir ve organik maddelerin mekanik olarak uzaklaştırılması işlemidir.

Validasyon: Sterilizasyon sisteminin ve işlemlerinin önceden belirlenmiş şartları sürekli sağladığının kanıtlanmasıdır.

Manuel Yıkama: Kullanımdan çıkan kontamine aletler önce enzimatik solüsyonda önerilen sürede bekletilmesi, daha sonra durulanması, aletler basınçlı su ile temizlenmesi, basınçlı hava ile kurutulup sterilizasyon işlemine hazırlamak için paketleme odasına verilmesi işlemidir.

Ultrasonik Yıkama: Isıya duyarlı, gözenekleri çok küçük olan, fırçalanması uygun olmayan hassas alet ve malzemelerin üzerindeki kan ve diğer organik maddelerin belli bir sıcaklıkta (40-50°C) ultrasonik dalgalar ile çözülmesinin ve giderilmesinin sağlanmasıdır.

Dezenfektör Makinalar ile Yıkama: Kapalı ortamda ısıya dayanıklı malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyon işleminin yüksek ısıda gerçekleştirilmesi işlemidir.

Sterilizasyon: Herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde bulunan tüm mikroorganizmaların, sporlar da dahil olmak üzere yok edilmesi işlemidir.

Enfeksiyon Oluşturma Riskine Göre Tıbbi Alet ve Malzeme Sınıflandırılması: Tıbbi alet ve malzemeler oluşturabilecekleri enfeksiyon riskine göre kritik, yarı kritik ve kritik olmayan alet/malzemeler şeklinde sınıflandırılır. Sterilizasyon veya dezenfeksiyon yönteminin seçimi, araçların enfeksiyon riski düzeyine göre belirlenir. Buna göre;

Kritik Alet ve Malzemeler: Steril vücut kısımlarına veya damar sistemine giren alet ve malzemelerdir. Çok az sayıda da olsa herhangi bir mikroorganizma içermeleri halinde yüksek risk oluşturdukları için steril olmaları şarttır.

Yarı Kritik Alet ve Malzemeler: Mukozalar ve bütünlüğü bozulmuş ciltle temas eden alet ve malzemelerdir. Bunlarda az sayıda bakteri sporu kalsa bile ciddi bir risk oluşturmaz. Bu nedenle yarı kritik malzemelerin steril edilmesi ideal olsa da yüksek düzey dezenfeksiyon bunlar için yeterlidir.

Kritik Olmayan Alet ve Malzemeler: Sadece sağlam ciltle temas eden malzemelerdir. Sağlam deri mikroplar için etkin bir bariyer olduğundan enfeksiyon riski çok azdır. Kritik olmayan malzemeler için temizlik ve/veya düşük düzey dezenfeksiyon yeterlidir.

Kullanılan Cihazlar: 2 adet tam otomatik yıkayıcı dezenfektör, 1 adet ultrasonik yıkama cihazı, 3 adet paketleme cihazı, 2 adet buhar otoklavı, 1 adet kesme-kapama cihazı bulunmaktadır.

5. GENEL BİLGİLER

5.1. MSÜ kirli alan, temiz alan, steril alan ve destek alan olmak üzere dört bölümden oluşur.

5.1.1. Kirli Alan: Sterilitesi bozulmuş (kirlenmiş) aletlerin üniteye kabul edildiği, alet ve malzemelerin sınıflandırıldığı, temizlendiği ve dekontamine edildiği alandır. Dekontaminasyon alanı, işlem bölümünün bütün öteki alanlarından fiziksel olarak ayrılmıştır. Dekontaminasyon alanında şunlar bulunur;

El yıkama lavabosu.

Çift kapılı otomatik yıkama makinesi. (2 Adet)

Ultrasonik yıkama makinesi.

Hava ve su tabanca sistemi.

Manuel temizlik için tezgah.

Manuel temizlik için kullanılacak lavaboların derinliği saçılma ve sıçramaların engellenmesi için 35 cm'dir. Kirli alan ortam sıcaklığı 20-25 C ve nem oranı %40-75 arasındadır.

5.1.2. Temiz Alan: Dekontamine olmuş, temiz alet ve malzemelerin kontrol ve bakımlarının, sterilizasyon için paketlenme ve bohçalama işlemlerinin yapıldığı alandır. Temiz alan ortam sıcaklığı 20-25 C ve nem oranı %40-75 arasındadır.

5.1.3. Steril Alan: Steril malzemelerin kullanıcıya teslim edilmeden önce depolandığı alandır. Sıcaklık 22C' yi, nem %60'ı aşmamalıdır.

5.1.4. Destek Alan: MSÜ hizmetlerinin uygun şekilde yapılabilmesi için depo, soyunma odaları, tuvalet ve dış alanlarını kapsar.

5.1.6. Çamaşır ve Tekstil Hazırlama Alanı: Çamaşır ve tekstil hazırlama için ayrılan bölümdür. Çamaşır ve tekstil hazırlama işlem alanı; yeniden kullanılabilir tekstil malzemelerin muayene edildiği, katlandığı bölümdür. Çamaşırhanede ayrı bir oda olarak belirlenmiştir.

5.1.7. El Yıkama Lavaboları ve Yerleri: El yıkama lavaboları kirli ve temiz alanda bulunmaktadır. Lavaboların yanına sıvı sabun el dezenfektanı, pedallı çöp kutusu ve kağıt havlu bulunmaktadır.

5.2. İşleyiş:

5.2.1. Malzeme kabul ve dekontaminasyon;

Tekrar kullanıma hazırlanması gereken cerrahi ve medikal tüm malzemelerin sterilizasyonu MSÜ' de gerçekleşir.

MSÜ’ nün malzeme giriş ve çıkış kapısı olmak üzere iki kapısı mevcuttur.

Kirli malzeme giriş kapısından; kliniklerde ve ameliyathanelerde kullanılmış kontamine tüm malzemelerin girişi yapılır.

Temiz malzeme çıkış kapısından ise sterilizasyon işlemi tamamlanmış malzemelerin steril malzeme taşıma arabasıı ile klinikler ve ameliyathanelere transferi sağlanmaktadır.

Kliniklerde kullanılan tüm cerrahi ve medikal malzemeler, sterilizasyon personeli tarafından kapaklı kirli taşıma arabası ile toplanarak MSÜ kirli alan kısmına ulaştırılır.

Kliniklerden toplanan malzemeler “Malzeme teslim formu” ile teslim alınır.

Kirli alana gelen malzemeler yıkayıcı dezenfektörlerde, ultrasonik yıkayıcılarda ya da manuel olarak yıkanarak dezenfekte edilir.

Ön yıkamada çalışan personel kişisel güvenlik önlemlerini almak ve uygulamak zorundadır. (Maske,bone, gözlük, eldiven ve önlük giymek.)

5.2.2. Dekontaminasyonda Kullanılan Malzemeler;

Özel fırçalar, yumuşak bez, sünger.

Basınçlı su tabancası.

Basınçlı hava tabancası.

Ultrasonik yıkama cihazı.

Yıkama/ Dezenfektör cihazları.

Deterjan-dezenfektan / enzimatik solüsyon.

5.2.3. Paketleme:

Dezenfeksiyonu sağlanan malzemeler paketleme bölümünde kontrol edilir.

Paketlemeden önce tüm malzemelerin temiz ve kuru olmasına dikkat edilir.

• Buhar sterilizatörde steril edilecek bohça ebatları 30x30x50 cm boyutlarından daha büyük ve ağırlığı 5,5 kg’dan fazla olmamalıdır.

• Zarf veya dikdörtgen usulü paketleme çift paketleme malzemesi ile yapılır.

• Her kat ayrı paketlenir.

• Paketlerin üzerinde sterilizasyon tarihi, paket içeriği, yükleme numarası ve kişinin isminin yer aldığı barkot ve maruziyet bandı bulunur.

• Sterilizasyon poşetlerinde sterilizasyon tarihi, paket içeriği, yükleme numarası ve kişinin isminin yer aldığı barkot, poşetin ısı ile kapatılan kısmının üst dış kısmına yapıştırılır.

• Her paket içine kimyasal indikatör konulur.

• Paketlenmiş alet setinin (tepsi, aletler ve bohçanın toplamı) ağırlığı 10 kg’ı geçmemelidir.

• Paketlenecek alet ve malzemelerin temiz, kuru ve tam olarak çalıştığından emin olunmalıdır.

• Buhar geçişine izin veren delikli sterilizasyon tepsileri tercih edilmelidir.

• Cerrahi aletler tek diş olarak kilitlenir.

5.2.3.1. Zarf Yöntemi:

• Masa üzerine çift katlı paketleme malzemesi serilir.

• Alet seti ortaya köşeli olarak yerleştirilir.

• Önce geniş taraftaki köşe alet setinin üzerine çevrilir ve uç kısmı kolay açılabilmesi için geriye kıvrılır.

• Sağ ve sol köşe uçları geriye kıvrılarak paketlenecek malzemenin üzerine katlanır.

• Son olarak diğer geniş taraf malzemenin üzerine katlanır. Uç paketin içinden çekilebilecek şekilde sıkıştırılır. İkinci kat örtüde aynı yöntemle kapatılır ve bantlanır.

5.2.3.2. Dikdörtgen yöntemi:

• Masa üzerine çift katlı paketleme malzemesi serilir.

• Malzeme kenarlara paralel olarak yerleştirilir.

• Önce geniş taraf malzemenin üzerine katlanır, bir kısım geri çevrilir.

• Diğer geniş taraf aynı şekilde üzerine katlanır.

• Sağ ve sol taraf aynı tarzda sırayla katlanır.

• İkinci kat örtüde aynı yöntemle kapatılır.

Bohça kumaşı:

• Bohçada yeşil kumaş kullanılır.

• Kullanılan örtü direkt temas ile kirlenmeyi ve tozun nüfus etmesini önlemek için deliksiz, kesiksiz, yanıksız olmalıdır.

• Sarılacak malzemeyi içine alabilecek büyüklükte olmalıdır.

• Bohçanın üzerine maruziyet bandı ve sterilizasyon tarih ve saatini bildiren barkot yapıştırılmalıdır.

5.2.3.3. Kağıt/Plastik Poşetlerle Paketleme:

• Paketlenecek malzemeye uygun büyüklükte kağıt / plastik poşet seçilir.

• Makine yardımı ile kağıdın bir tarafı yapıştırılarak malzeme içine yerleştirilir, daha sonra diğer taraf yapıştırılır.

• Paket ağırsa veya birden fazla alet paketlenecekse çift kat paketleme yapılır.

• Çift kat paketlemede içteki paketin bir tarafı kapatılır, diğer tarafı şeffaf kısma doğru kıvrılır. Paket yapılan aletin özelliğinin kapatılmamasına dikkat edilir.

• Üst paketi yaparken içteki paketin açık olan kısmının paketin açma yönüne gelmesine dikkat edilir.

• Paketler içerisine en az sınıf 5/6 kimyasal indikatör konulur.

• Paket yapıldıktan sonra iyi yapışıp yapışmadığı kontrol edilir.

• Barkotlar ve etiketler kağıt kısmına değil, poşet kısmına yapıştırılır.

• Havanın genişlemesine ve paketin yırtılmasına yol açabileceği için poşet içerisindeki hava paket ısı ile kapatılmadan önce boşaltılmalıdır.

5.2.4. Sterilizasyon

Paketler dikey/eğik şekilde, kağıt- kağıt ile, plastik- plastik ile karşılıklı gelecek şekilde yerleştirilir.

Steril edilecek malzemeleri; otoklavın içine aralarında buharın serbest dolaşabileceği ve bütün eşyaya temas edebileceği şekilde, bohçaların kendi aralarında ve sterilizatörün duvarıyla arasında 5-10 cm boşluk olacak şekilde yerleştirilir.

Kazanın en fazla %70'i yüklenir.

Otoklav kullanım talimatına uygun olarak cihazlar çalıştırılır ve sterilizasyon işlemi gerçekleştirilir.

5.2.5. Depolama ve Dağıtım:

Steril edilen malzemeler steril depodaki raflara dizilerek depolanır. Deponun günlük nem ve ısısı ilgili forma kaydedilmelidir.

Steril malzeme rafları yerden 30 cm yukarıda ve tavandan 50 cm aşağıda, hava sirkülasyonu için duvardan 5 cm önde olmalıdır. Yangın söndürme musluklarından 45 cm uzakta olmalıdır.

Steril malzemeler ıslanma riskine karşı lavobo altında depolanmamalıdır, ıslanan steril malzeme kontamine kabul edilir.

Yere düşen her malzeme paketin delinmesi ve içeriğinin zarar görmesi açısından gözden geçirilir.

Steril edilen malzemenin paketi ıslanır, yırtılır, delinir veya son kullanma tarihi geçerse kullanılmaz.

Steril depolama alanında kemirgen ya da böcek bulunmasını engelleyecek önlemler alınır. Bu amaçla ilaçlama yapılırsa steril malzemenin ilaçlara maruz kalması engellenir.

Kullanımda ilk steril edilip depolanan malzemeler önce kullanılır.

Steril disposible malzemenin son kullanma tarihi geçer ise, tekrar steril edilmez.

Tek kullanımlık olmayan steril edilmiş malzemelerin son kullanma tarihi geçer ise, malzeme açılıp yeni paketleme malzemeleriyle tekrar paketlenip yeniden steril edilmelidir.

Steril alet ve malzemeler uygun raflara yerleştirilir.

Deponun ısı ve nem kontrolü günlük kontrol edilir ve kayıt altına alınır. Sıcaklık 22C' yi, nem %60'ı aşmamalıdır. Depodaki tüm malzemeler ilk giren ilk çıkar kuralına uygun şekilde düzenlenir.

Steril edilen malzemeler, sterilizasyon personeli tarafından temiz malzeme arabasıyla kliniklere dağıtılır.

5.2.6. Sterilizasyonun Kontrolü

Etkin sterilizasyon işleminin yapıldığının kanıtı olarak;

• Fiziksel,

• Kimyasal,

• Biyolojik testler kullanılır ve dokümante edilir.

5.2.6.1. Fiziksel Kontrol Yöntemleri:

Cihaz üzerindeki program döngüsü çizelge kaydedicileri, bilgisayar çıktıları, sıcaklık ve basınç ölçme cihazları, nem ölçerler göstergeler fiziksel kontrolleri kapsar.

Sterilizasyon çevriminin fiziksel koşulları hakkında bilgi verirler.

Elektronik ve mekanik sensörlerden gelen veriler değerlendirilir.

Cihaz yazıcı çıktıları kontrol edilir ve kayıt sisteminin bir parçası olarak kullanılır.

Cihazdaki sensörler zamanla duyarlılığını yitirdiğinden veya yıprandığından dolayı üretici firma önerisine göre kalibre edilmelidir.

Cihaz kalibrasyonu yılda bir kez ve/veya arızadan sonra yapılır.

Maruziyet bantları; (Fiziksel kontrol.)

Sterilizasyon işleminin etkinliği hakkında bilgi vermezler.

Bohçanın sterilizasyon işlemine tabi tutulup tutulmadığını gösterirler.

Aynı zamanda bohçayı kapalı tutmak ve tespit etmek için kullanılır.

Steril olmamış olan malzemenin steril olan malzemelerle karışmasını önler.

Bowie-Dick Testi; (Fiziksel kontrol.)

Buhar sterilizasyonunda etkin bir sterilizasyon için buharın steril edilecek tüm yüzeylere doymuş buhar formunda ulaşması, uygun sıcaklık ve sürede etkisini sürdürmesi gereklidir.

Bowie-Dick testi paketi, sterilizatör boşken en alt rafa hava tahliyesi veya vakum pompasına en yakın yere konur.

Program bitiminde test yaprağı kontrol edilir ve herhangi bir sorun yoksa tüm çizgilerin homojen görünümde referans renge dönmesi beklenir.

Bowi-Dick Test Kartı Üzerinde homojen Olmayan Renk Değişimi işlemin olumsuz olduğunu gösterir cihazın tamiri ve bakımı yapılır. Test tekrarlanır.

Vakum kaçak testi; (Fiziksel kontrol.)

Vakum kaçağı 1 milibar/dakikadan az ise haftada bir kez yapılmalıdır.

1 milibar/dakikadan fazla ise her gün yapılmalıdır.

1,3 milibar/dakika üzerinde ise cihazın çalışması durdurulmalıdır.

5.2.6.2. Kimyasal Kontrol Yöntemleri:

Kimyasal indikatörler; basitçe, paketin yerleştirildiği yerde maruz kaldığı belli sterilizasyon koşullarını gösterir. Ancak kimyasal indikatörler belli bir sıcaklık-zaman aralığında çalışmak üzere üretilmişlerdir ve bu aralıklar dışında asla doğru çalışmazlar. Örneğin sıcaklık önerilen aralığın üzerindeyse paket içerisinde bölgesel aşırı ısınma nedeniyle indikatör beklenenden daha önce renk değiştirecektir. Oysa yeterli nem olmaksızın yüksek sıcaklıkta mikrobiyalölüm çok daha yavaş olacaktır. Kimyasal indikatörlerin sağlayacağı bilginin değeri indikatörün sınıfına, sayısına ve sterilizatör içindeki yerine bağlıdır. Bu indikatörler işlem validasyonu sırasında tespit edilen ve sterilizatörün tamamını temsil edebilecek özellikteki bölgelere yerleştirilmelidir.

Kimyasal test sonuçları mikrobiyolojik sterilite göstergesi olarak algılanmaz, sterilizasyon işleminin aranan parametrelerinin tam olarak uygulandığının göstergesi olarak kabul edilir.

Bir kimyasal indikatörde çevrim sonrasında gerekli renk değişimi olmadıysa asla bu durum indikatörün çalışmadığı şeklinde yorumlanmamalı, mutlaka sterilizasyon sürecinde hata olarak değerlendirilmeli ve süreç aşağıdaki muhtemel problemler açısından tekrar gözden geçirilmelidir.

• Sterilizatörün belirlenmiş değerlere ulaşmasını engelleyen bir arızası var mı?

• Paketleme malzemesinde bir değişiklik var mı?

• Paket içindeki malzeme miktarında değişiklik var mı?

• Sterilizatörün rutin bakım ve kalibrasyonu uygun şekilde ve zamanında yapıldı mı?

• Doğru sterilizasyon programı kullanıldı mı?

• Kimyasal indikatör üretici firmanın önerisine göre kullanıldı mı?

• Sterilizatörün çevrimini etkileyebilecek harici bir problem var mı? (Buhar basıncı, akım hızı ve içerdiği yoğunlaşmamış gazlar gibi.)

İndikatör Sınıfları:

Sınıf I İşlem İndikatörleri: işleme girmiş ve girmemiş ürünleri birbirinden ayırt etmek için kullanılır ve paketin dış kısmına uygulanır. (Maruziyet bantları-İndikatörlü etiketler)

Sınıf II Spesifik testlerde kullanılan indikatörler: Bowie Dick test ile ilgili spesifik testleri tanımlar.

Sınıf III Tek parametreli indikatörler: Tek parametrenin gerçekleşmesi durumunda renk değişikliği gösterirler.

Sınıf IV Çok parametlereli indikatörler: En az 2 parametreyi test edebilen indikatörlerdir.

Sınıf V Entegratörler: Biyolojik inaktivasyon ile ilgili kritik parametreleri test edebilen indikatörlerdir.

Sınıf VI Emülasyon indikatörleri: Spesifik ısı ve zaman aralığında sonuç veren indikatörlerdir.

5.2.6.3. Biyolojik Kontrol Yöntemleri:

Biyolojik Kontrol; Sterilizasyon hakkında direkt bilgi vererek, sterilizasyon işleminin biyolojik ölümü gerçekleştirmede yeterli olup olmadığını gösterir.

Biyolojik indikatörler ayrı bir paket veya bohça içerisine konularak, sterilizatörün kapak, köşeler ve vakum çıkışları gibi sterilizasyon işleminin en zor gerçekleşeceği düşünülen bölgelerine yerleştirilir.

Çevrim sonunda, üretici firma önerileri doğrultusunda tüp kırılarak inkübatöre yerleştirilir ve uygun sıcaklıkta inkübe edilir. İnkübasyon süresi bitiminde üreme varlığı değerlendirilerek, sterilizasyon işleminin biyolojik ölümü sağlayıp sağlamadığı sonucuna varılır.

Olumsuzluk durumunda cihazlara tamir ve bakım yapılır test tekrarlanır. Aletler ve malzemeler tekrar işleme tabii tutulur.

Biyolojik indikatör:

Buhar sterilizatörlerinin ilk çevrim montajları sırasında,

Sterilizatörün tamir gerektiren bir arızasından sonra,

Rutin olarak en az haftada bir, ideal olarak her gün,

Vücuda implante edilecek cihazların sterilizasyon işleminde her yükte kullanılır.

Buhar Sterilizatörlerde Biyolojik İndikatör Pozitif Sonuç Nedenleri:

Yetersiz hava tahliyesi,

Uygun olmayan buhar kalitesi,

Sterilizasyon ısı ve süresinin yetersizliği,

Paketleme materyalinin uygun olmayışı,

Paketleme ve/veya yükleme hataları.

Biyolojik Kontrol Sonuçlarının Pozitif Olması Halinde Yapılması Gerekenler:

Sterilizatör kullanım dışı bırakılır. Firma tarafından bakım ve kontrolleri yapılır.

Bakım ve kontrolleri yapılan cihaz testleri tekrarlanır üreme olmaması durumunda (Ardı ardına 3 negatif kontrol sonucundan sonra.) tekrar kullanıma alınır.

Hangi sterilizatörün hangi çevriminde üreme olduysa o sterilizatörde steril edilmiş malzemeler toplanır, paketler açılır. Kirli malzemelerde olduğu gibi en baştan işleme alınır.

Biyolojik indikatör sonucu pozitif olan malzeme veya aletler hastalara kullanıldı ise hasta Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından takibe alınır.

6. KAYIT

Sterilizasyon işlemi uygulanan malzeme ile ilgili kayıtlarda asgari aşağıdaki bilgilere ulaşılabilmelidir.

Kullanılan indikatör ve maruziyet bandının kontrol sonucuna ilişkin bilgi,

Hangi tarihte, hangi yöntem ile hangi döngüde steril edildiğine dair bilgi,

Sterilizasyon cihazına ait bakım, onarım, kalibrasyon kayıtları,

Cihaz döngü kayıtları,

Cihaza ilişkin testler (Vakum Kaçak Testi, Bowie Dick testi gibi)

Kim tarafından ne zaman teslim alındığı ve teslim edildiğine dair bilgi,

Hangi aşamada kim tarafından işlemin uygulandığına dair bilgi.

7. MSÜ ATIKLARI

MSÜ içinde üretilen evsel atık, tıbbi atık ve geri dönüşüm atıklarının bina dışındaki evsel, geri dönüşüm ve tıbbi atık depolarında, Atık Yönetimi Talimatı, Tıbbi Atık Yönetim Planı, Endüstriyel Atık Yönetim Planı'na göre toplanır.

8. MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ (MSÜ), ÇALIŞAN EKİP, KORUYUCU KIYAFETLER VE SAĞLIK KONTROLLERİ

8.1. Çalışan Ekip:

MSÜ sorumlu personeli ve 4 yardımcı personelden oluşur.

8.2. MSÜ Kıyafetleri:

MSÜ personel giysileri, giyilmesi ve çıkartılması kolay, rahat, konforlu, kısa kollu bir gömlek ve pantolondan oluşan iş elbisesidir.

Tüm ünitede çalışan personel saçları içine alan disposible bir kep takar.

Dekontaminasyon odasında çalışan personel için tüm dekontaminasyon işlemi sırasında saçılma ve sıçramalardan korunmak koruyucu gözlük ve maske (veya tüm yüzü koruyan siperlik), koruyucu sıvı geçirmez önlük ve eldiven kullanır.

Rahat, ayağı destekleyen ve koruyan bir ayakkabı/önü kapalı terlik giyilir. Terlikler yıkanabilir özellikte olmalıdır.

MSÜ'nün gürültülü ortam olması nedeni ile ses izolasyonu için kulaklık takılması önerilir.

MSÜ giysileri gün aşırı veya kirlenmesi durumunda hemen değiştirilir.

8.3. Sağlık Kontrolleri:

İşe yeni başlayan elemanların genel sağlık muayenesine ek Çalışan Sağlık Tarama Programı’na göre, rutin kan sayımı ve biyokimyasal incelemeleri, işitme testi yapılır ve sonuçlara göre Hepatit B aşılamaları uygulanır. Test sonuçları Enfeksiyon Kontrol Hemşiresine teslim edilir. Sağlık kontrolleri her yıl tekrarlanır.

Personel kesici delici alet yaralanmaları yönünden takip edilir. Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu, Kan ve Vücut Sıvıları Sıçramasına Maruz Kalma Bildirim Formu doldurularak saklanır.