| TARİH: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KRİTERLER | EVET | HAYIR | DEĞERLENDİRME |
| Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere ayrılmış mı? |  |  |  |
| Tüm yüzeyler pürüzsüz, gözeneksiz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte mi? |  |  |  |
| Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında alkol bazlı el antiseptiği bulunuyor mu? |  |  |  |
| MSÜ’ye görevli personel dışında kişilerin girişi önleniyor mu? |  |  |  |
| Sıcaklık ve nem takibi yapılıyor ve kayıt altına alınıyor mu? *Steril Depo Alanında sıcaklık değeri 22 C ’yi nem değeri ise %60’ı geçmemelidir. *Çalışma Alanlarında sıcaklık değeri 18-25C’yi, nem değeri ise %35-70’i geçmemelidir. |  |  |  |
| Kliniklerden gelen steril edilecek aletler dekontamine edilmiş olarak mı geliyor? |  |  |  |
| Dekontamine edilmiş aletler sızdırmaz, kapalı kaplar içerisinde mi sterilizasyon ünitesine taşınıyor? |  |  |  |
| Teslim alınan malzemelerin sayımı yapılıyor mu? |  |  |  |
| Malzemelerle yaralanmalara sebebiyet verebilecek kesici-delici aletler geliyor mu? |  |  |  |
| Malzemeler uygun şekilde paketleniyor mu? |  |  |  |
| Paketlemede kullanılan malzeme, seçilen sterilizasyon yöntemine uygun mu? |  |  |  |
| Kullanılan paketleme malzemesi işlem sırasında paket içerisindeki havanın dışarı çıkmasına, sterilizasyon ajanının yeterli konsantrasyonda paket içine penetrasyonuna ve işlem sonunda rezidü kalmayacak şekilde uzaklaşmasına izin veren geçirgen yapıda mı? |  |  |  |
| Paketleme malzemesi ve paketleme şekli, paket içeriğinin kullanım sırasında aseptik koşullarda sahaya alınmasını sağlamaya uygun mu? |  |  |  |
| Tekstil paketleme malzemeleri kullanılıyorsa, her kullanımdan önce yıkanıyor mu? |  |  |  |
| Cihazlar için özel bir ölçü verilmemişse alet tepsileri için 7,5 kg toplam ağırlık, tekstiller için 30x30x50 cm ebat ve 5,5 kg ağırlık sınırı uygulanıyor mu? |  |  |  |
| Paketler üzerinde sterilizasyon çevrimine ilişkin bilgiler içeren (sterilizasyon tarihi, miadı, sterilizasyon yöntemi, takip numarası, paket içeriği) bir etiket ve sterilizasyon işleminden geçmiş olduğunu gösterecek bir proses indikatörü var mı? |  |  |  |
| Sterilizasyon sırasında uygulanan yönteme uygun olarak belirlenen sürelere uyuluyor mu? |  |  |  |
| Sterilizatörler ve sterilizasyon sisteminin diğer basamaklarında kullanılan her türlü cihaz ve ekipmanın bakım ve kalibrasyonları düzenli olarak yapılıyor mu? |  |  |  |
| Her sterilizasyon çevriminde kritik değişkenler sterilizatörün göstergelerinden kontrol ve kayıt ediliyor mu? |  |  |  |
| Uygulanan sterilizasyon çevriminin geçerliliğini test etmek için kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılıyor mu? |  |  |  |
| Her paket için paket içi sterilizasyonda sınıf 4,5,6 kimyasal indikatörlerinden biri kullanılıyor mu? |  |  |  |
| Yük kontrolü için buhar sterilizasyonunda kullanılan her cihaz için en az haftada 1 kez, implant içeren yüklerde her yükte ve cihazların bakım, onarım, kalibrasyonları sonrası biyolojik indikatör kullanılıyor mu? |  |  |  |
| Sterilizasyon ünitesinde tüm işlem basamaklarında ve sterilizasyonun monitörizasyonunda kayıt yapılıyor mu? |  |  |  |
| Steril malzemeler kullanım anına kadar uygun şekilde depolanıyor mu? |  |  |  |
| Steril depoda raflar yerden 25 cm yukarıda, üst rafa malzeme konduktan sonra tavana 15 cm, duvardan 5 cm önde şekilde mi tasarlanmış? |  |  |  |
| Steril malzemeler görevli personelin dışında kimsenin girmediği toz ve haşereden korunmuş, doğrudan güneş ışığı almayan bir bölümde mi korunuyor? |  |  |  |
| Steril depoda ısı ve nem takibi yapılıyor mu? Kayıt tutuluyor mu? |  |  |  |
| Steril depoda “ilk giren malzeme ilk çıkar” ilkesine uyuluyor mu? |  |  |  |
| Steril edilen malzemelerin raf ömrü (paketleme malzemesinin tipi, paket kat sayısı, taşıma koşulları, temas, depolama şartları, sterilizasyon yöntemi, toz örtüsü kullanma, paketleme tipi göz önünde bulundurularak) belirlendi mi? |  |  |  |
| Sterilizasyon Ünitesi çalışanlarının kılık kıyafetleri uygun mu? Gürültü için kulaklık var mı? |  |  |  |
| Tüm ünite çalışanları saçları içine alan tek kullanımlık bir bone kullanılıyor mu? |  |  |  |
| Paketleme aşamasında çalışan personel uzun kolluk giyiyor mu? |  |  |  |
| Dekontaminasyon odasında çalışan personel işlem sırasında saçılma ve sıçramalardan korunmak için koruyucu gözlük, önlük, maske ve eldiven kullanıyor mu? |  |  |  |
| ATIKLAR |  |  |  |
| Atıkların ayrıştırılmasında problem var mı? |  |  |  |
| Atık torba renkleri doğru yerlere yerleştirilmiş mi? |  |  |  |
| Torbaların doluluğu uygun mu? |  |  |  |
| Kesici/delici özelliğe sahip aletler kesici-delici alet kutularına atılıyor mu? |  |  |  |
| Kesici/delici alet kutuları herkesin kolayca ulaşabileceği yerlerde mi? |  |  |  |
| DEZENFEKSİYON |  |  |  |
| Hazırlanan solüsyon doğru etiketlenmiş mi? |  |  |  |
| Aletlerin dekontaminasyonu doğru yapılıyor mu? |  |  |  |
| Enzimatik Çözücü doğru kullanılıyor mu? |  |  |  |
| Personelin dezenfektan ile ilgili yeterli bilgisi var mı? |  |  |  |
| PERSONEL GÜVENLİĞİ |  |  |  |
| Yaralanmada ne yapılacağı biliniyor mu? |  |  |  |
| Birimde kişisel koruyucu malzeme var mı? Herkes biliyor mu? Ulaşılır mı? (N95 maske, önlük, eldiven, gözlük, yüz-göz koruyucu) |  |  |  |
| Çalışanların sağlığını tehdit eden bir durum var mı? |  |  |  |
| El yıkama için uygun yeterli malzeme var mı? (sabun–kâğıt havlu) |  |  |  |
| Islak zemin levhası var mı? |  |  |  |
| TEMİZLİK |  |  |  |
| Birimi kapsayan temizlik planı formları var mı/ kullanılıyor mu? |  |  |  |
| Kirli odası düzenli mi? |  |  |  |
| Uygun temizlik ürünleri var mı? |  |  |  |
| Toz bezleri ve kovaları uygun mu? Belirlenen alanlara kullanılıyor mu? |  |  |  |
| Çöp kovaları temiz mi? |  |  |  |
| Sıvı sabun kapları uygun dolduruluyor mu? Tarih var mı? |  |  |  |
| Kan veya vücut sıvılarının dökülmesi durumunda yapılacak işlemler biliniyor mu? |  |  |  |
| Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi |  |  |  |